{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":[" 医用氧舱","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":" 医用氧舱","index":0,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"merged":[[5,0,8,0],[5,1,5,2],[5,4,5,5],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[10,0,38,0],[10,2,13,2],[10,3,13,3],[14,1,14,5],[15,2,19,2],[15,3,19,3],[20,1,20,5],[21,2,25,2],[21,3,25,3],[26,1,26,5],[27,2,29,2],[27,3,29,3],[30,1,30,5],[31,2,33,2],[31,3,33,3],[34,1,34,5],[35,2,38,2],[35,3,38,3],[39,0,39,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
[1,"医用氧舱建档资料：\n(1)氧舱产品质量证明书(舱体和配套压力容器)；\n(2)氧舱合格证(舱体和配套压力容器)；\n(3)产品安全质量监督检验证书(舱体和配套压力容器)或进口安全性能监督检验证书；\n(4)氧舱竣工图(氧舱总体布置图、舱体及配套压力容器总图、空气加压舱供排气系统流程图、供\n   排氧系统流程图、电路系统原理图和接线图、单人医用氧舱可只提供舱体竣工图)；\n(5)氧舱使用说明书；\n(6)配套（安全附件和仪器）仪表合格证；\n(7)安装竣工资料；\n(8)安装监检证书；\n(9)使用登记证书；\n(10)最近二次年度检验或全面检验报告；\n(11)安全附件的校验报告或记录；\n(12)开舱使用记录（包括升、降压次数）；\n(13)维护、维修、保养记录；\n(14)医用氧舱各系统检验、调试的报告；\n(15)使用超过20年的医用氧舱的安全性能综合技术鉴定报告。","1、现场查看，核对资料；\n2、每台氧舱资料缺一项扣2分，其中每缺少(1)氧舱\n   产品质量证明书(舱体和配套压力容器)、(3)产\n   品安全质量监督检验证书(舱体和配套压力容器)\n   或进口安全性能监督检验证书、(9)使用登记证\n   书，各扣6分。",18]
[2,"医用氧舱安全管理制度，至少应包括：\n(1)医用氧舱操作规程及流程(氧舱运行操作、递物筒、空压机等)；                   \n(2)医护、操舱、维护维修人员岗位职责；   \n(3)患者进舱须知(书面张贴、医生口头医嘱、舱内应急按钮及紧急排放阀使用须知)；                           \n(4)应急情况处理措施和方案；\n(5)氧源间管理规定；\n(6)安全防火规定；\n(7)舱体及附属设备的定期维护保养制度等。               ","1、现场查阅，各岗位责任制度齐全，每缺一项扣4\n   分；\n2、制度与实际执行情况不符的，每个制度扣6分。",24]
[3,"操舱、维护人员条件：\n(1)医用氧舱操作人员须经卫生部门指定的机构进行培训考核，取得相应资格证书；\n(2)医用氧舱维护管理人员须经国家质量技术监督局部门认可的机构培训、考核，取得资格证书。","资格证书均在有效期内，发现有无证操舱情况一项扣3分。",6]
[4,"管理制度执行与记录：\n(1)医护、操舱、维护维修人员应熟悉本职的岗位职责；\n(2)操舱人员熟练医用氧舱操作规程；\n(3)各种记录齐全真实；\n(4)应急情况处理措施和方案定期演练（至少每6个月一次）并有记录；\n(5)最近二次年度检验或全面检验报告所提问题及时整改或已制定有效防范措施；\n(6)氧舱每日运行记录及进舱前安全宣教检查记录、重要附属设备的使用(测氧仪、紧急减压阀、\n   递物筒) 及检查登记。","现场查阅、询问：\n1、熟悉得全分、基本熟悉得2 分、不熟悉不得分；\n2、至少应有：开舱使用记录，维护、保养记录，进\n   舱人员安全教育、检查登记记录。每缺一项扣1分\n   ；\n3、有定期演练无记录扣1.5 分；\n4、未整改或未制定有效防范措施扣5分。",20]
[5,"医用氧舱舱体：",null,32]
[null,"(1)检查观察窗、照明窗、摄像窗及有机玻璃应无明显划痕、机械损伤、银纹。","现场核查，每发现一项不符合的扣0.5分。",7]
[null,"(2)舱内的装饰板、地板、座椅、床、柜具及油器漆应采用难燃或不燃材料，并有证明资料。"]
[null,"(3)床垫的座套应是阻燃处理材料，衣物应是防静电纯棉制品。"]
["序号","考评内容","考评说明","应得分","实得分","扣分原因"]
["续\n5","(4)舱内氧气采样品应设在舱室中部并且伸出装饰板外，无堵塞现象，采样管路与测氧探头、流量计连接应可靠。"]
[null,"(5)舱门及递物筒密封圈无老化、变形。"]
[null,"(6)氧气加压舱舱内应安装了导静电装置、加湿装置。"]
[null,"(7)氧气加压舱舱门液压传动装置中的润滑剂应采用抗氧化油、脂。"]
[null,"电气、通讯和空调系统："]
[null,"(1)氧舱照明是否采用冷光源外照明形式。","现场核查或做试验核查，每发现一项不符合的扣0.5分。",6]
[null,"(2)应急电源系统应完好，当外电供应中断时，应急照明系统应自动投入使用，并且持续时间不少\n   于30min。"]
[null,"(3)氧舱的对讲系统和舱内无触点应急报警钮应能正常工作，当外电供应中断时，上述装置也应能\n   正常工作，必要时可以操作确认。"]
[null,"(4)舱内空调系统的电机及控制装置应设置在舱外，电机应该做接地处理。"]
[null,"(5)控制台上的测温仪表应能正确显示。"]
[null,"测氧仪："]
[null,"(1)医用氧舱的控制台上应配置测氧仪和测氧记录仪。","现场核查，每发现一项不符合的扣0.5分。 \n抽查空气加压氧舱内舱内氧浓度监测结果，如舱内氧浓度>23%，是否有检查氧浓度升高的原因分析及予以排除氧浓度升高故障的记录。",5]
[null,"(2)测氧仪的精度与量程应满足使用要求。"]
[null,"(3)测氧仪的工作正常，测氧探头（氧电极）应在有效期内。"]
[null,"(4)测氧仪的氧浓度超标报警装置应灵敏、可靠；氧浓度超标后能同时发出声、光报警信号。"]
[null,"(5)当外供电中断时，应急电源系统能支持测氧仪正常工作。"]
[null,"供、排氧（气）管路系统："]
[null,"(1)供、排氧（气）管路系统应通畅；进、出氧（气）阀门动作应灵敏、可靠，无泄漏现象。","现场核查，每发现一项不符合的扣0.3分。",4]
[null,"(2)舱内、外的应急排气阀动作应灵敏；对应急排气阀门应采取了保护措施，并且有明显的标志。"]
[null,"(3)确认排废氧口位置是否正确，出口应引至室外远离火源，并高出地面3米。"]
[null,"安全附件和消防系统："]
[null,"(1)压力表、安全阀、测温仪表的检验应该按规定进行，校验标志、铅封齐全有效。","查阅资料并现场核查，必要时可由持证操作人员现场操作，确认该系统工作的可靠性。每发现一项不符合的扣0.5分。",5]
[null,"(2)快开门式舱门、递物筒应设置了安全联锁装置，安全联锁装置应动作灵敏、可靠。"]
[null,"(3)检查空气加压舱舱内灭火器的种类应符合要求且在有效期内；对采用水消防系统的氧舱，系统\n   工作应可靠。"]
[null,"流量计、接地装置等："]
[null,"(1)医用氧舱配置的流量计应完好，精度等级、刻度范围应符合要求。","查看相应见证材料或定期测试记录，必要时可由持证操作人员现场操作确认。每发现一项不符合的扣0.5分",5]
[null,"(2)舱体与接地装置的连接应可靠，接地装置的电阻应不大于4Ω。"]
[null,"(3)医用氧舱的自动操作系统应可靠。"]
[null,"(4)空气加压舱的过滤器滤材应在有效期内。"]
["应得分合计：100分， 扣分之和：      空项分之和：      实得分＝100－扣分之和－空项分之和＝        设备得分＝实得分×100÷(100－空项分之和)＝"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}